## Φύλλο1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΜΙΩΤΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Α/Α | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Η συσκευή θα πρέπει να είναι φορητού τύπου, κατάλληλη για τον έλεγχο όλων των κατηγοριών αναπνευστικών συσκευών, πλήρως αυτόνομη συσκευή, έτοιμη για λειτουργία, με εσωτερική μνήμη και λειτουργικό πρόγραμμα, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης άλλης εξωτερικής συσκευής ελέγχου (tablet, κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστής). Η συνδεσιμότητα με ηλεκτρονικό μέσο, ζητείται ως βοηθητικό χαρακτηριστικό επαύξησης της λειτουργικότητας και όχι ως απαραίτητο στοιχείο λειτουργίας, το οποίο θα εξαρτά την λειτουργία της εν λόγω συσκευής από άλλη. Θα πρέπει να παραδοθεί καινούργια και αμεταχείριστη και πλήρως λειτουργική με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα.
2 | Να διαθέτει ενσωματωμένη μεγάλη οθόνη LCD για την απεικόνιση των μετρήσεων (τουλάχιστον 1/4" VGA) και πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο επί αυτής.
3 | Να συνδυάζει την προσομοίωση για τις ακόλουθες παραμέτρους: 1. 12κάναλλο ΗΚΓ με αρρυθμίες, 2. μη επεμβατική πίεση (NIBP), 3. επεμβατική πίεση (IBP), 4. οξυμετρία (SpO2), 5. θερμοκρασία (Τ), 6. και την αναπνοή (RESP) σε μία συσκευή. Όλες οι παράμετροι να είναι συγχρονιζόμενες με το ΗΚΓ για να μπορεί να εξομοιώνει μια ρεαλιστική ανθρώπινη πηγή ζωτικών σημάτων.
4 | Να παραδίδεται με έτοιμες καμπύλες ελέγχου για την πίεση NIBP και την οξυμετρία SPO2 για τους κυριότερους κατασκευαστές. Να μπορεί να δημιουργήσει ο χειριστής καινούργιες καμπύλες ελέγχου τόσο για την πίεση NIBP και την οξυμετρία SPO2, ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους και σε συσκευές κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται. Η δυνατότητα αυτή να παραδίδεται στη βασική σύνθεση της συσκευής.
5 | Ειδικά για την οξυμετρία SPO2 να υπάρχει δυνατότητα επιλογής είτε οπτικής είτε ηλεκτρικής εξομοίωσης για μέγιστη ακρίβεια. Να διαθέτει πηγές σήματος για την εξομοίωση τόσο του ερυθρού όσο και του υπέρυθρου LED. Να μπορεί παράλληλα να εκτελέσει τους ακόλουθους ελέγχους: 1. Εξομοίωση SPO2 2. Καρδιακού ρυθμού 3. Εξομοίωση επίδρασης χρώματος δέρματος 4. Διαπερατότητας του δέρματος Να δοθούν οι τιμές προς επιλογή για τα αρθρώματα ηλεκτρικής προσομοίωσης ανά κατασκευαστή.
6 | Ειδικά για την αναίμακτη πίεση (NIBP), να μπορεί να εκτελέσει τους ακόλουθους ελέγχους: 1. Εξομοίωση NIBP 2. Έλεγχο διαρροής 3. Έλεγχο βαλβίδας ασφαλείας Επιπλέον, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βαθμονόμηση στατικής πιέσεως και να διαθέτει λειτουργία ψηφιακού μανομέτρου υψηλής ακρίβειας (να αναφερθεί η ακρίβεια).
7 | Ειδικά για την εξομοίωση των υπόλοιπων ζωτικών σημάτων να μπορεί να εκτελέσει ελέγχους με: 1. Φυσιολογικές καμπύλες ECG 2. Αρρυθμίες 3. Μαθηματικές καμπύλες ελέγχου 4. Καμπύλες αναπνοής 5. Σήματα θερμοκρασιών και 6. Καμπύλες επεμβατικής πιέσεως δυναμικές και στατικές
8 | Να δοθεί λίστα με τα διαθέσιμα καλώδια σύνδεσης των παραπάνω παραμέτρων προς επιλογή (πλέον των συμπαραδιδούμενων).
9 | Να ενσωματώνει έτοιμες ρουτίνες ελέγχου και να μπορούν να δημιουργηθούν καινούργιες απευθείας πάνω στην συσκευή χωρίς την απαραίτητη χρήση υπολογιστή.
10 | Να μπορεί να εκτελεί τους ελέγχους αυτόματα ή χειροκίνητα.
11 | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για τουλάχιστον 5.000 σετ μετρήσεων ανεξαρτήτως τύπου.
12 | Να διαθέτει ενσωματωμένο Interface Bluetooth για την εύκολη και γρήγορη επικοινωνία του με Η/Υ και περιφερειακές συσκευές όπως ασύρματους εκτυπωτές και barcode scanner.
13 | Να μπορεί να συνδεθεί με Η/Υ για μεταφορά των αποθηκευμένων αρχείων ελέγχου με Software το οποίο να συνοδεύει την συσκευή. Να προσφερθεί με το εξειδικευμένο Software αρχειοθέτησης του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
14 | Να προσφερθούν προς επιλογή περιφερειακά εξαρτήματα όπως εκτυπωτές σαρωτές κ.λ.π.
15 | Να προσφέρονται δωρεάν όλες οι αναβαθμίσεις του firmware από την κατασκευάστρια καθώς και αναβαθμίσεις του βασικού σετ Software.
16 | Να διαθέτει ISO 9001 ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής και CE η προσφερόμενη συσκευή. Να κατατεθούν τα σχετικά εν ισχύ πιστοποιητικά.
17 | Να κατατεθεί το χρονικό διάστημα απαίτησης διακρίβωσης της συσκευής είτε από τον κατασκευαστή είτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα (στην περίπτωση αυτή να κατατεθεί και το σχετικό έγγραφο εκχώρησης της αρμοδιότητας διακρίβωσης από τον κατασκευαστή).
18 | Όλοι οι όροι των προδιαγραφών πρέπει να ικανοποιούνται επί ποινής απορρίψεως της προσφοράς.
19 | Να πραγματοποιηθεί πλήρης εκπαίδευση στην χρήση της συσκευής από εξειδικευμένο προσωπικό με αντίστοιχη εκπαίδευση από τον κατασκευαστή (να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό), στο προσωπικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (2 άτομα) για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, καθώς και η παροχή τεχνικής υποστήριξης στη δημιουργία έτοιμων profiles για τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Νοσοκομείου. Επιπλέον, να παρέχεται υποστήριξη και ανταλλακτικά της προσφερόμενης συσκευής για μια δεκαετία τουλάχιστον.
20 | Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής να είναι τουλάχιστον 2 έτη.
21 | Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί εκτός του κόστους αγοράς και το κόστος διακρίβωσης κατά τα οριζόμενα εκ του κατασκευαστή χρονικά διαστήματα και για συνολικό χρόνο μιας δεκαετίας τουλάχιστον. Επίσης να αναφερθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη διενέργεια της διακρίβωσης.
22 | Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του και οπωσδήποτε τα ακόλουθα: Θήκη μεταφοράς, σετ σωλήνων σύνδεσης (NIBP), σετ σύνδεσης SpO2 για τεχνολογία Nellcor και Massimo, υποδοχείς σύνδεσης για 10πολικό ΗΚΓ για ακροδέκτες όλων των τύπων (μπανάνα, κροκοδειλάκι και κόπιτσα), καλώδιο τροφοδοσίας ή Τροφοδοτικό, Εγχειρίδιο Οδηγιών, Πιστοποιητικό διακρίβωσης (επί ποινή απορρίψεως), Software.
23 | Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι επί ποινής απορρίψεως και απαιτείται η επιβεβαίωση τους με συγκεκριμένες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια των κατασκευαστών.